## 清单
工程名称：台柜
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
检验科
1 | 边台 L*750*850 | 钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。 | m | 54
2 | 边台 L*600*850 | 钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。 | m | 5.7
3 | 中央台 L*1500*850 | 钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。 | m | 31.6
4 | 角柜 1000*1000*850 | 钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。 | 套 | 4
5 | 仪器台角柜 1150*1150*850 | 钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。 | 套 | 1
6 | 仪器台 L*900*850 | 钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。 | m | 5.4
7 | 中央台试剂架 L*300 | 钢木结构：台面采用12.7mm厚实芯理化板(边缘加厚至25.4mm),C型钢架：框架采用40mm*60mm*1.5mm优质上海宝钢焊接成形,柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板，抽屉面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺板，导轨：优质静音三节滚珠导轨。钢质镀铬铰链。扣手：铝合金暗拉手。 | m | 10.22
8 | 键盘位 | 专用电脑键盘位 | 套 | 43
9 | 感应水龙头+水盆 550*450*310 | 5mmPP材料，耐酸碱、耐有机溶剂，感应水龙头 | 套 | 19
10 | 桌上型洗眼器 | 单口洗眼器主体：加厚铜质。 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理层泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 防尘盖：pp材质。 | 套 | 43
11 | 立式紧急冲淋洗眼器 | 304不锈钢材质 | 台 | 1
12 | 生物安全柜 1800II | 钢结构，不锈钢工作面，A2 | 台 | 2
13 | 生物安全柜 1500II | 钢结构，不锈钢工作面，A2 | 台 | 2
14 | 生物安全柜 1300II | 钢结构，不锈钢工作面，A2 | 台 | 1
15 | 万向排气罩 圆型抽气口 | PP材质，360度旋转 | 台 | 3
16 | 实验室台上插座 | 钢制岛型插座/底盒插座，配2.5平方电线 | 个 | 343
17 | 试剂柜 900*500*1800mm | 铝木结构，上玻璃门，带锁，平开门 | 个 | 9
18 | 危化品柜 900*515*1850mm | 1.规格：900*515*1850 2.门型：双开门/手动（双层） 3.控制面板：液晶智能控制显示） 4.锁具配置：电子密码锁，机械防盗锁（可选） 5.颜 色：黄色 6.柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，风量大于300m3/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）；内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。 | 个 | 3
7.电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定） 8.报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。
19 | 冷库试剂架 1500*500*1800 | 全钢结构 | 个 | 3